АЛГОРИТМ «Реєстрація  ЕКГ»

1. Студент вітається з обстежуваним, представляється.

2. Студент пояснює обстежуваному, що буде проводитись реєстрація ЕКГ і питає дозволу на її проведення.

Реєстрація ЕКГ проводиться після 15-хвилинного відпочинку.

3. Студент просить хворого зняти одяг до поясу, гомілки та передпліччя також повинні бути звільнені від одягу. Запис ЕКГ проводиться в лежачому положенні на спині.

4. На нижню частину передпліч і гомілок накласти електроди. Під електроди нанести спеціальний гель або інший розчин.

5. Електроди закріпити на кінцівках з урахуванням кольору:

5.1. червоний - на праве передпліччя

5.2. жовтий - на ліве передпліччя

5.3. зелений - на ліву гомілку;

5.4. чорний - на праву гомілку («земля»)

6. Для запису грудних відведень користуються грудними електродами (присосками). Нанести на передню поверхню грудної клітки гель або розчин.

Електроди встановити в точки:

6.1	V1 - (червоний) - електрод встановлюється в четвертому міжреберному проміжку по правому краю грудини;

6.2	V2 - (жовтий) - електрод встановлюється в четвертому міжреберному проміжку по лівому краю груднини;

6.3	V3 - (зелений) - електрод встановлюється між другим і четвертим електродом, приблизно на рівні четвертого ребра по лівій парастернальній лінії (посередині між V2 і V4);

6.4	V4 - (коричневий) - електрод встановлюється в п’ятому міжреберному проміжку по лівій середньо-ключичній лінії (на верхівці серця);

6.5	V5 - (чорний) - електрод встановлюється на тому ж горизонтальному рівні, що і V 4 по лівій передній пахвовій лінії;

6.6	V6 - (фіолетовий) - електрод встановлюється по лівій середній пахвовій лінії на тому ж горизонтальному рівні, що і електроди відведень V4 та V5

7. Необхідно ввімкнути ЕКГ-апарат, натиснувши кнопку вкл.

8. Слід перевірити та, за необхідності, відрегулювати посилення електрокардіографа, зареєструвати калібрувальний мілівольт, натиснувши на кнопку посилення, для того, щоб ввімкнулося необхідне значення (10 мм). У разі необхідності, дивлячись на ЕКГ у першому стандартному відведенні на дисплеї, можна змінити підсилення: зменшити при дуже великій амплітуді зубців ЕКГ (1 mV = 5 мм) або збільшити при їх малій амплітуді (1 mV = 20 мм).

9. Слід перевірити та встановити швидкість реєстрації ЕКГ (при необхідності) та обрати необхідну (50 мм/с).

10. Перевірте якість накладення електродів, дивлячись на ЕКГ дисплей.

11. У разі наявності великих м’язових осциляцій ввімкніть м’язовий фільтр кнопкою фільтр.

12. Запис ЕКГ здійснюють при спокійному диханні – натиснути кнопку «Пуск».

13. Попросити пацієнта зробити глибокий вдих, затримати дихання, записати ЕКГ на вдиху.

14. Вимкнути апарат. Зняти електроди. Зафіксувати на стрічці ЕКГ прізвище, ім’я та по-батькові пацієнта.

15. Запропонувати пацієнтові серветку та подякувати за участь у дослідженні.